Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет

Отчет по лабораторной работе № 2

Электронные аналоговые вольтметры

Выполнили: Балканов К.М.

Захаров Д.В.

Тимофеев Ю.В.

Санкт-Петербург 2004 г

Цель работы:

Ознакомление с основными свойствами и применение электронных аналоговых вольтметров.

Задание:

- Определить основную погрешность вольтметра переменного тока на заданном диапазоне измерений в 6-10 числовых отметках шкалы при частоте входного напряжения 1000 Гц.

- Определить амплитудно-частотную характеристику (АХЧ) вольтметра как отношение показания испытуемого вольтметра к показаниям образцового вольтметра для точки шкалы 0,8 от верхнего предела измерений. Построить график зависимости указанного отношения от частоты.

- Измерить входное сопротивление и входную емкость вольтметра.

- Измерить напряжение на входе резистивного делителя по указанным преподавателям электронным и выпрямительным вольтметрами. Объяснить расхождение показаний приборов друг относительно друга и с расчетным значением.

Схемы эксперимента:

.  .                                         PV1             PV2

G- источник напряжения- генератор синусоидального напряжения

PV1- образцовый прибор

PV2- испытуемый прибор

.          R

Таблицы результатов измерений и расчетов:

| № | Показания поверяемого прибора x | Показания образцового средства измерения | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность ( | Приведенная погрешность γ | Вариация b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При увеличении X0 ув | При уменьшении Х0 ум | При увеличении ∆X ув | При уменьшении ∆X ум | % | % | % |
| 1 | 2V | 1 | 1,01 | 1,08 | -0,01 | -0,08 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4 | 2 | 2,13 | 2,01 | -0,13 | -0,01 | 6,5 | 2,6 |
| 3 | 6 | 3 | 3,18 | 3,12 | -0,18 | -0,12 | 6 | 3,6 |
| 4 | 8 | 4 | 3,98 | 3,87 | 0,02 | 0,13 | 0,5 | 0,4 |
| 5 | 10 | 5 | 5,01 | 4,99 | -0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 |

Абсолютная погрешность:

При увеличении:

∆Хув =Х-Х0ув

где Х- показание поверяемого прибора, Х0ув- показание образцового средства измерения при увеличении показаний.

При уменьшении:

∆Хум=Х-Х0ум

где Х0ум- показание образцового средства измерения при уменьшении показаний.

Относительная погрешность:

(в процентах) δ=100∆Х/Х

Приведенная погрешность:

(в процентах) γ=100∆Х/ХN

где ХN- нормирующее значение которое принимается равным:

а) верхнему пределу измерений, если нижний предел равен нулю либо нуль находится вне диапазона измерений

в) сумме модулей пределов измерений, если нуль находится внутри диапазона измерений

Относительную и приведенную погрешности определяют для всех поверяемых отметок шкалы, выбирая наибольшее по модулю значение абсолютной погрешности.

Вариация показаний:

(в процентах) B=100((X0 ув- Х0 ум()/ ХN

АЧХ:

| № | Частота, Гц | Показания приборов, В | U/U0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | U0 |  |
| 1 | 500 | 3 | 3,26 | 0,920 |
| 2 | 600 | 3 | 3,26 | 0,920 |
| 3 | 700 | 3 | 3,27 | 0,917 |
| 4 | 800 | 3 | 3,27 | 0,917 |
| 5 | 900 | 3 | 3,27 | 0,917 |
| 6 | 1000 | 3 | 3,27 | 0,917 |

Определение входного сопротивления и емкости вольтметра:

- Е=U1=3V, R=0, f=200 Гц

- U2=2,75V, R=510 кОм, f=200 Гц

- U3=3V, R=0, f=20 000 Гц

- U4=2,85, R=15,6 кОм, f=20 000 Гц

На низких частотах 1/(Свх((Rвх, поэтому влиянием сопротивления входной емкости можно пренебречь.

Тогда: U2=Erвх/(R1+Rвх), откуда непосредственно может быть найдено Rвх

U2R1+U2Rвх=Erвх

ERвх-U2Rвх=U2R1

U2=0.9E

ERвх-0.9ERвх=0.9ER1

Rвх-0.9Rвх=0.9R1

0.1Rвх=0.9R1

Rвх=0.9R1/0.1

Rвх=0.9*0.51/0.1=4.55 МОм

Для определения Свх необходимо преобразовать комплексное выражение: U=ERвх/(R+Rвх+j(CвхRвхR) в выражение, представляющее собой модуль напряжения U, и подставить в него f2, R=R2, E и U=U3

______________________

|U|=ERвх/√(R+Rвх)**2+(ώCвхRвхR)

Свх= 35.77 пФ

Вывод: погрешность аналогового вольтметра в пределах допуска, следовательно его можно использовать для измерения наблюдаемых величин.

# Text boxes

# V

# V

# G

### Е

# G

Ri

#### V

Rвх          Свх